ИНСТРУКЦИЯ

по выполнению измерений массовой концентрации железа (общего, двухвалентного и трехвалентного) в воде с применением фотометра «Эксперт-003» и комплекта «Железо»

1 Назначение

Комплект «Железо» предназначен для отбора и подготовки пробы воды к анализу на фотометре «Эксперт-003» с целью определения массовой концентрации общего, двухвалентного и трехвалентного железа на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1116-02 и пр.

Диапазон измерений концентрации общего и двухвалентного железа 0,05-2,0 мг/дм3, погрешность ±0,02 мг/дм3.

Комплект «Железо» включает все необходимые материалы и реактивы для отбора и подготовки пробы к фотометрическому анализу по ГОСТ 4011-72 (п. 4 с 2,2'-дипиридилом). Массовые концентрации общего и двухвалентного железа определяются на фотометре «Эксперт-003»; массовая концентрация трехвалентного железа рассчитывается как разность концентраций общего и двухвалентного железа.

Область применения: лабораторный анализ, экспресс-анализ в полевых условиях.

2 Сущность метода

Метод основан на реакции 2,2'-дипиридила с ионами Fe(II) в диапазоне рН 3,0-8,5 с образованием комплексного соединения, окрашенного в красный цвет. Интенсивность окраски пропорциональна концентрации двухвалентного железа. Для определения общего железа пробу воды обрабатывают гидроксиламином, в результате чего трехвалентное железо восстанавливается до двухвалентного и интенсивность окраски раствора после реакции с 2,2'-дипиридилом будет пропорциональна концентрации общего железа.

Оптическую плотность окрашенных растворов измеряют на фотометре «Эксперт-003» с картриджем «525» в кювете 30 мм относительно дистиллированной воды (при определении общего железа) или исходной пробы воды (при определении двухвалентного железа).

Массовая концентрация общего и двухвалентного железа рассчитывается автоматически по градуировочному графику, сохраненному в памяти фотометра. Концентрация трехвалентного железа рассчитывается по разности результатов измерений концентрации общего и двухвалентного железа.

3 Условия выполнения анализа

Диапазон рН исследуемой воды: 3,0-8,5.

4 Состав комплекта «Железо»

- Реагенты:

| Реагент | 50 определений | 100 определений |
| --- | --- | --- |
| Реагент № 1 Раствор гидроксиламина солянокислого 10 % | Флакон с 30 см3 раствора (1 шт.) | Флакон с 60 см3 раствора (1 шт.) |
| Реагент № 2 Ацетатный буферный раствор рН 4-5 | Флакон с 60 см3 раствора (1 шт.) | Флакон с 60 см3 раствора (2 шт.) |
| Реагент № 3 Раствор 2,2'-дипиридила 0,1% | Флакон с 60 см3 раствора (1 шт.) | Флакон с 60 см3 раствора (2 шт.) |

- Шприц 10 см3 для отбора пробы

- Стакан пластиковый 50 см3

- Палочка для перемешивания

Примечание – По требованию доукомплектовывается индикаторной бумагой для контроля величины рН, растворами для нейтрализации анализируемой воды, воронкой и фильтровальной бумагой для отделения взвешенных и коллоидных веществ.

5 Условия хранения

Комплект следует хранить в сухом темном месте. Вскрывать реагенты непосредственно перед анализом.

Срок годности – 6 месяцев.

6 Отбор пробы

Процедура отбора проб воды регламентируется требованиями ГОСТ Р 51592-2000, ГОСТ Р 51593-2000, ГОСТ 31862-2012 и др.

Отобрать шприцем 10 см3 пробы исследуемой воды и перенести в стакан.

Примечание - При наличии в воде взвешенных и коллоидных веществ пробу предварительно отфильтровать.

7 Определение ОБЩЕГО ЖЕЛЕЗА

7.2 Обработка пробы

Проверить значение рН исследуемой пробы. При необходимости нейтрализовать пробу до рН 3,0 – 8,5.

В стакан с 10 см3 пробы внести реагенты в следующем порядке:

Реагент № 1 – 0,5 см3

Реагент № 2 – 0,5 см3

Реагент № 3 – 0,5 см3

После внесения каждого реагента раствор перемешать палочкой.

Оставить на 15 минут для развития окраски.

7.3 Измерение

- Включить фотометр «Эксперт-003». Установить картридж «525». Нажать кнопку «ИЗМ». Кнопками «←» и «→» выбрать градуировку «Железо» (см. Протокол градуировок). При необходимости выполнить градуировку по стандартным растворам Fe(III) (Приложение А).

- Установить в фотометрической ячейке кювету 30 мм с дистиллированной водой.

- Нажать кнопку «Ф1» (или «НОЛЬ» для модели фотометра «Диалог») для обнуления показания оптической плотности.

- Извлечь кювету, вылить дистиллированную воду. Залить в кювету пробу, обработанную по п. 7.2 (с момента внесения последнего реагента должно пройти ровно 15 минут).

- Установить кювету в фотометрической ячейке, дождаться стабилизации показания оптической плотности и считать значение массовой концентрации общего железа с дисплея фотометра с округлением до второго знака после запятой.

- Если измеренное значение превышает 2 мг/дм3 (верхнюю границу диапазона измерений), разбавить пробу дистиллированной водой и повторить обработку по п. 7.2 и измерение по п. 7.3. Измеренное значение концентрации должно находиться в пределах 0,05-2,0 мг/дм3. Для расчета конечного результата умножить измеренное значение концентрации на коэффициент разбавления.

8 Определение ДВУХВАЛЕНТНОГО ЖЕЛЕЗА

8.2 Обработка пробы

Проверить значение рН исследуемой пробы. При необходимости нейтрализовать пробу до рН 3,0 – 8,5.

В стакан с 10 см3 пробы внести реагенты в следующем порядке:

Реагент № 2 – 0,5 см3

Реагент № 3 – 0,5 см3

После внесения каждого реагента раствор перемешать палочкой.

Оставить на 15 минут для развития окраски.

8.3 Измерение

- Включить фотометр «Эксперт-003». Установить картридж «525». Нажать кнопку «ИЗМ». Кнопками «←» и «→» выбрать градуировку «Железо» (см. Протокол градуировок). При необходимости выполнить градуировку по стандартным растворам Fe(III) (Приложение А).

- Установить в фотометрической ячейке кювету 30 мм с исходной необработанной пробой воды.

- Нажать кнопку «Ф1» (или «НОЛЬ» для модели фотометра «Диалог») для обнуления показания оптической плотности.

- Извлечь кювету, вылить исходную пробу воды. Залить в кювету пробу, обработанную по п. 8.2 (с момента внесения последнего реагента должно пройти ровно 15 минут).

- Установить кювету в фотометрической ячейке, дождаться стабилизации показания оптической плотности и считать значение массовой концентрации двухвалентного железа с дисплея фотометра с округлением до второго знака после запятой.

- Если измеренное значение превышает 2 мг/дм3 (верхнюю границу диапазона измерений), разбавить пробу дистиллированной водой и повторить обработку по п. 8.2 и измерение по п. 8.3. Измеренное значение концентрации должно находиться в пределах 0,05-2,0 мг/дм3. Для расчета конечного результата умножить измеренное значение концентрации на коэффициент разбавления.

9 Определение ТРЕХВАЛЕНТНОГО ЖЕЛЕЗА

Массовая концентрация трехвалентного железа (в мг/дм3) рассчитывается по формуле:

[Fe (III)] = [Fe (общее)] - [Fe (II)],

где [Fe (общее)] – измеренное значение массовой концентрации общего железа, мг/дм3,

[Fe (II)] - измеренное значение массовой концентрации двухвалентного железа, мг/дм3.

Приложение А

Градуировка фотометра по стандартным растворам Fe(III)

Используя аттестованный раствор Fe(III) (ГСО или др.), приготовить шкалу стандартных растворов с массовой концентрацией Fe(III) 0,0; 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 1,0; 2,0 мг/дм3.

Отобрать по 10 см3 каждого из стандартных растворов и обработать реагентами в соответствии с п. 7.2.

По истечении 15 минут выполнить градуировку фотометра в соответствии с Руководством по эксплуатации, используя картридж «525» и кювету 30 мм. В качестве холостой пробы при обнулении показания оптической плотности использовать дистиллированную воду.

Выполненная градуировка будет сохранена в памяти фотометра под выбранным номером.