МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ и ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Количество каналов измерения | 12 |
| --- | --- |
| Диапазон измерения температуры: - для модификации "ТМ-12м.2", °С - для модификаций "ТМ-12м.4" и "ТМ-12м.5": с иcпользованием ТС согласно методике измерений ФР.1.32.2013.14806, °С с использованием ТС, входящих в комплект поставки, °С - для модификации "ТМ-12м.5" с использованием ТП, °С | от −50 до +200 от −145 до +660 от −50 до +200 от −270 до +1820 |
| Диапазон измерения ТЭДС, мВ | от −10 до +75 |
| Диапазон измерения сопротивления, Ом | от 40 до 180 и от 400 до 900 |
| Разрешение при индикации результатов измерений: температуры с использованием ТС, °С температуры с использованием ТП, °С сопротивления ТС, Ом ТЭДС ТП, мВ | 0,01 0,1 0,001 0,001 |
| Погрешность измерений | приведена ниже |
| Время непрерывной работы, ч, не менее | 144 |
| Количество результатов измерений, сохраняемых в энергонезависимой памяти прибора в режиме мониторинга для каждого канала, не менее | 40 000 |
| Напряжение питания однофазным переменным током, В | 220 |
| Частота переменного тока, Гц | 50 ± 1 |
| Потребляемая электрическая мощность, В·А, не более | 2,5 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 115 х 250 х 280 |
| Масса прибора, кг, не более | 3 |

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Параметр | Нормальные | Рабочие |
| --- | --- | --- |
| Температура окружающего воздуха, °С | 20 ± 5 | от +10 до +35 |
| Относительная влажность воздуха, %, не более | 75 |
| Атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7 |

ТАБЛИЦА пределов допускаемой абсолютной погрешности измерений

| Измеряемый параметр | Условия эксплуатации |
| --- | --- |
|  | нормальные | рабочие |
| ТЭДС, мВ | ±(0,006 + 4·10-5·¦U¦) | ±(0,012 + 4·10-5·¦U¦) |
|  | где U - измеряемая ТЭДС, мВ |
| Сопротивление, Ом | ±(0,006 + 4·10-5·¦R¦) | ±(0,012 + 4·10-5·¦R¦) |
|  | где R - измеряемое сопротивление, Ом |
| Температура с применением ТС с ИСХ ТС, °С: - в диапазоне от 0 до 100 °С - в диапазоне ниже 0 до -50 °С - в диапазоне свыше 100 до 200 °С | ±0,05 ±0,1 ±0,1 | ±0,1 ±0,1 ±0,1 |
| Температура с применением ТС без учёта погрешности ТС по НСХ, °С | ±(0,03 + 0,0002·¦t¦) | ±(0,06 + 0,0002·¦t¦) |
|  | где t (здесь и далее) - измеряемая температура, °С |
| Температура с применением ТС c НСХ ТС, °С: класса допуска АА, в диапазонах: - свыше -50 до 700 °С - от -145 до -50 °С | ±(0,13 + 0,0019·¦t¦) ±(0,15 + 0,0021·¦t¦) | ±(0,16 + 0,0019·¦t¦) ±(0,18 + 0,0021·¦t¦) |
| класса допуска А, в диапазонах: - свыше -50 до 700 °С - от -145 до -50 °С | ±(0,18 + 0,0022·¦t¦) ±(0,20 + 0,0024·¦t¦) | ±(0,21 + 0,0022·¦t¦) ±(0,23 + 0,0024·¦t¦) |
| класса допуска В, в диапазонах: - свыше -50 до 700 °С - от -145 до -50 °С | ±(0,33 + 0,0052·¦t¦) ±(0,35 + 0,0054·¦t¦) | ±(0,36 + 0,0052·¦t¦) ±(0,38 + 0,0054·¦t¦) |
| класса допуска C, в диапазонах: - свыше -50 до 700 °С - от -145 до -50 °С | ±(0,63 + 0,01·¦t¦) ±(0,65 + 0,01·¦t¦) | ±(0,66 + 0,01·¦t¦) ±(0,68 + 0,01·¦t¦) |
| Температура с применением ТП с ИСХ, °С: типа S, в диапазонах: - от -50 до 0 °С - свыше 0 до 140 °С - свыше 140 до 1768 °С | ±(1,0 + 2,05·10-3·t) ±(1,0 - 2,05·10-3·t) ±0,7 | ±(1,2 + 2,05·10-3·t) ±(1,2 - 2,05·10-3·t) ±0,9 |
| типа B, в диапазонах: - от 250 до 449 °С - свыше 449 до 1820 °С | ±(2,5 - 0,004·t) ±0,7 | ±(2,7 - 0,004·t) ±0,9 |
| типа L, в диапазонах: - от -200 до -15,8 °С - свыше -15,8 до 0 °С - свыше 0 до 15,5 °С - свыше 15,5 до 800 °С | ±0,7 ±(1,0 + 18,987·10-3·t) ±(1,0 - 19,42·10-3·t) ±0,7 | ±0,9 ±(1,2 + 18,987·10-3·t) ±(1,2 - 19,42·10-3·t) ±0,9 |
| типа K, в диапазонах: - от -200 до -25,9 °С - свыше -25,9 до 0 °С - свыше 0 до 25,0 °С - свыше 25,0 до 1372 °С | ±0,7 ±(1,0 + 11,6·10-3·t) ±(1,0 - 12,0·10-3·t) ±0,7 | ±0,9 ±(1,2 + 11,6·10-3·t) ±(1,2 - 12,0·10-3·t) ±0,9 |
| типа N, в диапазонах: - от -200 до -39,1 °С - свыше -39,1 до 0 °С - свыше 0 до 37,7 °С - свыше 37,7 до 1300 °С | ±0,7 ±(1,0 + 7,673·10-3·t) ±(1,0 - 7,96·10-3·t) ±0,7 | ±0,9 ±(1,2 + 7,673·10-3·t) ±(1,2 - 7,96·10-3·t) ±0,9 |
| типа T, в диапазонах: - от -200 до -26,6 °С - свыше -26,6 до 0 °С - свыше 0 до 25,2 °С - свыше 25,2 до 400 °С | ±0,7 ±(1,0 + 11,278·10-3·t) ±(1,0 - 11,905·10-3·t) ±0,7 | ±0,9 ±(1,2 + 11,278·10-3·t) ±(1,2 - 11,905·10-3·t) ±0,9 |
| типа J, в диапазонах: - от -210 до -20 °С - свыше -20 до 0 °С - свыше 0 до 19,6 °С - свыше 19,6 до 1200 °С | ±0,7 ±(1,0 + 14,925·10-3·t) ±(1,0 - 15,310·10-3·t) ±0,7 | ±0,9 ±(1,2 + 14,925·10-3·t) ±(1,2 - 15,310·10-3·t) ±0,9 |
| типа M, в диапазонах: - от -200 до -24 °С - свыше -24 до 0 °С - свыше 0 до 23 °С - свыше 23 до 100 °С | ±0,7 ±(1,0 + 12,448·10-3·t) ±(1,0 - 13,160·10-3·t) ±0,7 | ±0,9 ±(1,2 + 12,448·10-3·t) ±(1,2 - 13,160·10-3·t) ±0,9 |
| Температура с применением ТП с НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001 без учёта погрешности ТП, °С: типа S, в диапазонах: - от -50 до 0 °С - свыше 0 до 146,3 °С - свыше 146,3 до 1768 °С | ±(1,0 + 2,734·10-3·t) ±(1,0 - 2,734·10-3·t) ±0,6 | ±(1,2 + 2,734·10-3·t) ±(1,2 - 2,734·10-3·t) ±0,8 |
| типа B, в диапазонах: - от 250 до 449 °С - свыше 449 до 1820 °С | ±(2,2 - 0,004·t) ±0,4 | ±(2,4 - 0,004·t) ±0,6 |
| типа L, в диапазоне: - от -200 до 800 °С | ±0,3 | ±0,5 |
| типа K, в диапазоне: - от -270 до 1372 °С | ±0,3 | ±0,5 |
| типа N, в диапазоне: - от -270 до 1300 °С | ±0,6 | ±0,8 |
| типа T, в диапазоне: - от -270 до 400 °С | ±0,3 | ±0,5 |
| типа J, в диапазоне: - от -210 до 1200 °С | ±0,3 | ±0,5 |
| типа M, в диапазоне: - от -200 до 100 °С | ±0,4 | ±0,6 |
| типа S, в диапазоне: - от -50 до 1768 °С без компенсации температуры свободных концов | ±0,5 | ±0,7 |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ (в зависимости от модификации прибора)

| Термоизмеритель ТМ-12м (модификация прибора уточняется при заказе) | ТМ−12м.2 | ТМ−12м.4 | ТМ−12м.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Термометры сопротивления с НСХ 100П или Pt100 по ГОСТ 6651 − 12 штук (тип и конструктивное исполнение ТС уточняются при заказе) | • | • | • |
| Комплект эксплуатационной документации (паспорт, руководство по эксплуатации) | • | • | • |
| Методика поверки | • | • | • |
| Свидетельство о первичной поверке | • | • | • |
| Кабель для связи с внешним устройством через интерфейс RS-232C или интерфейс USB (поставляется по заказу), длина кабеля 2 м | • | • | • |
| - Методика измерений температуры удалённых объектов ФР.1.32.2011.10456; - компакт-диск со специализированным программным обеспечением в соответствии с ФР.1.32.2011.10456; - руководство пользователя | • | • | • |
| Коммутатор − 2 штуки | − | • | • |
| Кабель связи прибора с коммутатором − 2 штуки (длина кабеля уточняется при заказе, суммарная длина двух кабелей не превышает 100 м) | − | • | • |
| Разъём-заглушка − 1 штука | − | • | • |
| Клеммная колодка − 12 штук | − | − | • |