Газоанализаторы серии «ПОЛАР» виды исполнений

Стандартные исполнения по диапазонам измерений

| Исполнение | Измерительный канал, диапазон измерений, мг/м3 |
| --- | --- |
|  | О2 | СО | NO | NO2 | SO2 | H2S | NH3 |
| 1 | 0–25 % (об.) | 0–500 | 0–400 | 0–100 | 0–300 | 0–100 | – |
| 2 |  | 0–5000 * | 0–400 | 0–100 | 0–300 | 0–100 | – |
| 3 |  | 0–5000 * | 0–2000 | 0–100 | 0–5000 | 0–500 | 0–1000 |
| 4 |  | 0–5000 * | 0–2000 | 0–500 | 0–15000 | 0–1000 | 0–1000 |
| 5 |  | 0–5000 * | 0–4000 | 0–500 | 0–5000 | 0–500 | – |
| 6 |  | 0–5000 * | 0–4000 | 0–1000 | 0–5000 | 0–500 | – |
| 7 |  | 0–12500* | 0–4000 | 0–500 | 0–5000 | 0–500 | – |
| 8 |  | 0–12500* | 0–4000 | 0–500 | 0–15000 | 0–1000 | – |
| 9 |  | 0–12500* | 0–4000 | 0–1000 | 0–15000 | 0–1000 | – |
| 10 |  | 0–50000 | 0–4000 | 0–1000 | 0–15000 | 0–1000 | – |
| 11 |  | 0–100000 | – | – | – | – | – |
| 12 (Универсал) |  | 0-500 и 0-5000* | 0-400 и 0-2000 | 0-100 | 0-300 и 0-5000 | 0-500 | – |
| 13 (Универсал) |  | 0-500 и 0-5000* | 0-400 и 0-2000 | 0-500 | 0-300 и 0-5000 | 0-500 | – |
| 14 (Универсал) |  | 0-500 и 0-12500* | 0-400 и 0-4000 | 0-500 | 0-300 и 0-15000 | 0-500 | – |
| «*» возможна установка датчика СО с компенсацией по Н2, что оговаривается при заказе. Диапазон измерений канала СО2 (0-20 % (об.), 0-30 % (об.) или 0-60 % (об.)) не зависит от исполнения прибора и также согласовывается при заказе |

Новые исполнения газоанализатора «Полар» 7.Х, 8.Х

| Исполнение | Общее количество измерительных каналов | Определяемые компоненты |
| --- | --- | --- |
|  |  | Э/х датчик | Оптический датчик | Расчетный параметр |
| 7.1 | 7 | O2-CO-NO-NO2-SO2-H2S | СО2 | NOX |
| 7.2 | 7 | O2-CO-NO-NO2-SO2-H2S | СН | СО2-NOX |
| 7.3 | 7 | О2-СО-NO-NO2-SO2 | СО2-СН | NOX |
| 7.4 | 7 | О2-СО-NO-NO2-SO2 | СH-СН | СО2-NOX |
| 7.5 | 7 | О2-СО-NO-SO2-H2S | СО2-СН | NOX |
| 7.6 | 7 | О2-СО-NO-SO2-H2S | СH-СН | СО2-NOX |
| 7.7 | 7 | О2-СО-NO-NO2-NH3 | СО2-СН | NOX |
| 7.8 | 7 | О2-СО-NO-NO2-NH3 | СH-СН | СО2-NOX |
| 8.1 | 8 | О2-СО-NO-NO2-SO2-H2S | СО2-СН | NOX |
| 8.2 | 8 | О2-СО-NO-NO2-SO2-H2S | СH-СН | СО2-NOX |
| Универсал | 8-11 | О2-СО низ-NO низ-NO2-SO2 низ- СО выс-NO выс-SO2 выс-(H2S) | (СО2)-(СН)-(СН) | (СО2)-NOX |
| Отличительной особенностью исполнения «Универсал» является наличие двух комплектов измерительных датчиков по каналам СО, NO и SO2 (для измерения «низких» и «средних»/«высоких» концентраций определяемых компонентов). Градуировка канала измерений углеводородов (СН) выполняется по метану (СН4), пропану (С3Н8) или гексану (С6Н14) по согласованию с заказчиком |

Основные метрологические характеристики (исполнения 1...6.Х, 7.Х, 8.Х)

| Определяемый компонент (параметр) | Принцип измерений | Диапазон измерений | Пределы допускаемой основной погрешности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | абсолютной | относительной |
| Кислород (O2) | электрохимический датчик | 0-25 % (об.) | ±0,2 % (об.) | — |
| Оксид углерода (CO) | электрохимический датчик | 0-500 мг/м3 | ±2,5 мг/м3 (0-50 мг/м3) | ±5 % (50-500 мг/м3) |
| или 1) 2) |  | 0-5000 мг/м3 | ±6 мг/м3 (0-120 мг/м3) | ±5 % (120-5000 мг/м3) |
| или 1) 2) |  | 0-12500 мг/м3 | ±12 мг/м3 (0–240 мг/м3) | ±5 % (240–12500 мг/м3) |
| или 1) |  | 0-50000 мг/м3 | ±60 мг/м3 (0–1200 мг/м3) | ±5 % (1200–50000 мг/м3) |
| или 1) |  | 0-10000 мг/м3 | ±120 мг/м3 (0–2400 мг/м3) | ±5 % (2400–100000 мг/м3) |
| Оксид азота (NO) | электрохимический датчик | 0-400 мг/м3 | ±3 мг/м3 (0-60 мг/м3) | ±5 % (60-400 мг/м3) |
| или 1) |  | 0-2000 мг/м3 | ±5 мг/м3 (0–100 мг/м3) | ±5 % (100–2000 мг/м3) |
| или 1) |  | 0-4000 мг/м3 | ±10 мг/м3 (0–200 мг/м3) | ±5 % (200–4000 мг/м3) |
| Диоксид азота (NO2) | электрохимический датчик | 0–100 мг/м3 | ±4 мг/м3 (0–80 мг/м3) | ±5 % (80–100 мг/м3) |
| или 1) |  | 0–500 мг/м3 | ±6 мг/м3 (0–120 мг/м3) | ±5 % (120–500 мг/м3) |
| или 1) |  | 0–1000 мг/м3 | ±10 мг/м3 (0–200 мг/м3) | ±5 % (200–1000 мг/м3) |
| Сумма оксидов азота (NOX) в пересчете на NO2 | для NO 0–400 мг/м3 и NO2 0–100 мг/м3 | 0-715 мг/м3 | ±5 мг/м3 (0–100 мг/м3) | ±5 % (100–715 мг/м3) |
| или 1) | для NO 0–2000 мг/м3 и NO2 0–500 мг/м3 | 0–3550 мг/м3 | ±8 мг/м3 (0–160 мг/м3) | ±5 % (160–3550 мг/м3) |
| или 1) | для NO 0–4000 мг/м3 и NO2 0–500 мг/м3 | 0–6650 мг/м3 | ±12 мг/м3 (0–240 мг/м3) | ±5 % (240–6650 мг/м3) |
| или 1) | для NO 0–4000 мг/м3 и NO2 0–1000 мг/м3 | 0–7150 мг/м3 | ±15 мг/м3 (0–300 мг/м3) | ±5 % (300–7150 мг/м3) |
| или 3) | по расчету | не нормированы |
|  | только для исполнений 7.Х и 8.Х: |
| или 1) | для NO 0–2000 мг/м3 и NO2 0–100 мг/м3 | 0-3150 мг/м3 | ±7 мг/м3 (0–140 мг/м3) | ±5 % (140–3150 мг/м3) |
| Сернистый ангидрид (SO2) | электрохимический датчик | 0–300 мг/м3 | ±6 мг/м3 (0–120 мг/м3) | ±5 % (120–300 мг/м3) |
| или 1) |  | 0–5000 мг/м3 | ±15 мг/м3 (0–300 мг/м3) | ±5 % (300–5000 мг/м3) |
| или 1) |  | 0–15000 мг/м3 | ±25 мг/м3 (0–500 мг/м3) | ±5 % (500–15000 мг/м3) |
| Сероводород (H2S) | электрохимический датчик | 0–100 мг/м3 | ±3 мг/м3 (0–60 мг/м3) | ±5 % (60–100 мг/м3) |
| или 1) |  | 0–500 мг/м3 | ±5 мг/м3 (0–100 мг/м3) | ±5 % (100–500 мг/м3) |
| или 1) |  | 0–1000 мг/м3 | ±10 мг/м3 (0–200 мг/м3) | ±5 % (200–1000 мг/м3) |
| Аммиак (NH3) | электрохимический датчик | 0–1000 мг/м3 | ±20 мг/м3 (0–200 мг/м3) | ±10 % (200–1000 мг/м3) |
| Диоксид углерода (СО2) | оптический датчик | 0–20 % (об.) | ±0,5 % (об.) (0–5 % (об.)) | ±10 % (5–20 % (об.)) |
| или 1) |  | 0–30 % (об.) | ±0,75 % (об.) (0–7,5 % (об.)) | ±10 % (7,5–30 % (об.)) |
| или 1) |  | 0–60 % (об.) | ±1,5 % (об.) (0–15 % (об.)) | ±10 % (15–60 % (об.)) |
| или 4) | по расчету | не нормированы |
| Углеводороды по метану (СН4) | оптический датчик | 0–5 % (об.) | ±0,05 % (об.) (0–0,5 % (об.)) | ±10 % (0,5–5 % (об.)) |
| Углеводороды по пропану (С3Н8) | оптический датчик | 0–1,0 % (об.) | ±0,02 % (об.) (0–0,2 % (об.)) | ±10 % (0,2–1,0 % (об.)) |
| Углеводороды по гексану (С6Н14) | оптический датчик | 0–0,5 % (об.) | ±0,01 % (об.) (0–0,1 % (об.)) | ±10 % (0,1–0,5 % (об.)) |
| Температура газового потока | термопреобразова-тель типа «К» | -20 °С…+800 °С | ±3 °С (-20 °С…+300 °С) | ±1 % (300 °С…800 °С) |
| или 5) |  | -20 °С…+1000 °С | ±3 °С (-20 °С…+300 °С) | ±1 % (300 °С…1000 °С) |
|  | только для исполнений 7.Х и 8.Х: |
| или 5) | термопреобразова-тель типа «К» | -20 °С…+1100 °С | ±3 °С (-20 °С…+300 °С) | ±1 % (300 °С…1100 °С) |
| Избыточное давление (разрежение) газового потока. Дифференциальное давление | дифференциальный полупроводниковый датчик | ±(0–50) гПа | ±0,25 гПа | — |
| Скорость газового потока | напорная трубка типа Пито | 4–50 м/с | ±(1,0+0,05V), где V – измеренное значение, м/с | — |
| Коэффициент избытка воздуха (альфа) | по расчету | 1,00–9,99 | не нормированы |  |
| Коэффициент потерь тепла | по расчету | 0–99,9 % | не нормированы |  |
| КПД сгорания топлива | по расчету | 0–99,9 % | не нормированы |  |
| Примечания: 1) – Диапазон измерений зависит от исполнения газоанализатора и определяется заказчиком на этапе оформления заказа в соответствии с перечнем стандартных исполнений. 2) – Для указанного диапазона измерений возможна установка датчика СО с компенсацией по Н2, что особо оговаривается заказчиком на этапе оформления заказа. 3) – Метрологические характеристики, указанные для канала NOХ, действительны только при наличии в газоанализаторе каналов измерения NO и NO2. В случае, если в приборе установлен только датчик NO, либо датчик NO2 неисправен, характеристики по каналу NOХ не нормируются, так как определение суммы оксидов азота проводится в данном случае расчетным методом. 4) – Метрологические характеристики, указанные для канала СО2, действительны только при наличии в газоанализаторе датчика СО2. В случае, если в приборе отсутствует датчик СО2, характеристики по каналу диоксида углерода не нормируются, так как определение диоксида углерода проводится в данном случае расчетным методом. 5) – Диапазон измерений по каналу температуры газового потока зависит от исполнения пробоотборного зонда и определяется заказчиком на этапе оформления заказа. |

Основные метрологические характеристики исполнения «Универсал»

| Определяемый компонент | Принцип измерений | Диапазон измерений | Пределы допускаемой основной погрешности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | абсолютной | относительной |
| Кислород (O2) | электрохимический датчик | 0-25 % (об.) | ±0,2 % (об.) | — |
| Оксид углерода (CO) 3) | электрохимические датчики (2 шт.) | 0-5000 мг/м3 | при работе датчика CO «низких» концентраций («погрешность 1»): 1) |
|  |  |  | ±2,5 мг/м3 (0-50 мг/м3) | ±5 % (50-500 мг/м3) |
|  |  |  | при работе датчика СО «высоких» концентраций («погрешность 2»): 1) |
|  |  |  | ±6 мг/м3 (0-120 мг/м3) | ±5 % (120-5000 мг/м3) |
| или 2) 3) | электрохимические датчики (2 шт.) | 0-12500 мг/м3 | при работе датчика СО «низких» концентраций («погрешность 1»): 1) |
|  |  |  | ±2,5 мг/м3 (0–50 мг/м3) | ±5 % (50–500 мг/м3) |
|  |  |  | при работе датчика СО «высоких» концентраций («погрешность 2»): 1) |
|  |  |  | ±12 мг/м3 (0–240 мг/м3) | ±5 % (240–12500 мг/м3) |
| Оксид азота (NO) | электрохимические датчики (2 шт.) | 0-2000 мг/м3 | при работе датчика NO «низких» концентраций («погрешность 1»): 1) |
|  |  |  | ±3 мг/м3 (0-60 мг/м3) | ±5 % (60-400 мг/м3) |
|  |  |  | при работе датчика NO «высоких» концентраций («погрешность 2»): 1) |
|  |  |  | ±5 мг/м3 (0–100 мг/м3) | ±5 % (100–2000 мг/м3) |
| или 2) | электрохимические датчики (2 шт.) | 0-4000 мг/м3 | при работе датчика NO «низких» концентраций («погрешность 1»): 1) |
|  |  |  | ±3 мг/м3 (0–60 мг/м3) | ±5 % (60–400 мг/м3) |
|  |  |  | при работе датчика NO «высоких» концентраций («погрешность 2»): 1) |
|  |  |  | ±10 мг/м3 (0–200 мг/м3) | ±5 % (200–4000 мг/м3) |
| Диоксид азота (NO2) | электрохимический датчик | 0–100 мг/м3 | ±4 мг/м3 (0–80 мг/м3) | ±5 % (80–100 мг/м3) |
| или 2) |  | 0–500 мг/м3 | ±6 мг/м3 (0–120 мг/м3) | ±5 % (120–500 мг/м3) |
| или 2) |  | 0–1000 мг/м3 | ±10 мг/м3 (0–200 мг/м3) | ±5 % (200–1000 мг/м3) |
| Сумма оксидов азота (NOX) в пересчете на NO2 | для NO 0–2000 мг/м3 и NO2 0–100 мг/м3 | 0-3150 мг/м3 | при работе датчика NO «низких» концентраций («погрешность 1»): 1) |
|  |  |  | ±5 мг/м3 (0–100 мг/м3) | ±5 % (100–715 мг/м3) |
|  |  |  | при работе датчика NO «высоких» концентраций («погрешность 2»): 1) |
|  |  |  | ±7 мг/м3 (0–140 мг/м3) | ±5 % (140–3150 мг/м3) |
| или 2) | для NO 0–2000 мг/м3 и NO2 0–500 мг/м3 | 0–3550 мг/м3 | при работе датчика NO «низких» концентраций («погрешность 1»): 1) |
|  |  |  | ±6 мг/м3 (0–120 мг/м3) | ±5 % (120–950 мг/м3) |
|  |  |  | при работе датчика NO «высоких» концентраций («погрешность 2»): 1) |
|  |  |  | ±8 мг/м3 (0–160 мг/м3) | ±5 % (160–3550 мг/м3) |
| или 2) | для NO 0–4000 мг/м3 и NO2 0–500 мг/м3 | 0–6650 мг/м3 | при работе датчика NO «низких» концентраций («погрешность 1»): 1) |
|  |  |  | ±6 мг/м3 (0–120 мг/м3) | ±5 % (120–950 мг/м3) |
|  |  |  | при работе датчика NO «высоких» концентраций («погрешность 2»): 1) |
|  |  |  | ±12 мг/м3 (0–240 мг/м3) | ±5 % (240–6650 мг/м3) |
| или 2) | для NO 0–4000 мг/м3 и NO2 0–1000 мг/м3 | 0–7150 мг/м3 | при работе датчика NO «низких» концентраций («погрешность 1»): 1) |
|  |  |  | ±10 мг/м3 (0–200 мг/м3) | ±5 % (200–1600 мг/м3) |
|  |  |  | при работе датчика NO «высоких» концентраций («погрешность 2»): 1) |
|  |  |  | ±15 мг/м3 (0–300 мг/м3) | ±5 % (300–7150 мг/м3) |
| или 4) | по расчету | не нормированы |
| Сернистый ангидрид (SO2) | электрохимические датчики (2 шт.) | 0–5000 мг/м3 | при работе датчика SО2 «низких» концентраций («погрешность 1»): 1) |
|  |  |  | ±6 мг/м3 (0–120 мг/м3) | ±5 % (120–300 мг/м3) |
|  |  |  | при работе датчика SО2 «высоких» концентраций («погрешность 2»): 1) |
|  |  |  | ±15 мг/м3 (0–300 мг/м3) | ±5 % (300–5000 мг/м3) |
| или 2) | электрохимические датчики (2 шт.) | 0–15000 мг/м3 | при работе датчика SО2 «низких» концентраций («погрешность 1»): 1) |
|  |  |  | ±6 мг/м3 (0–120 мг/м3) | ±5 % (120–300 мг/м3) |
|  |  |  | при работе датчика SО2 «высоких» концентраций («погрешность 2»): 1) |
|  |  |  | ±25 мг/м3 (0–500 мг/м3) | ±5 % (500–15000 мг/м3) |
| Сероводород (H2S) | электрохимический датчик | 0–500 мг/м3 | ±5 мг/м3 (0–100 мг/м3) | ±5 % (100–500 мг/м3) |
| Диоксид углерода (СО2) | оптический датчик | 0–20 % (об.) | ±0,5 % (об.) (0–5 % (об.)) | ±10 % (5–20 % (об.)) |
| или 2) |  | 0–30 % (об.) | ±0,75 % (об.) (0–7,5 % (об.)) | ±10 % (7,5–30 % (об.)) |
| или 2) |  | 0–60 % (об.) | ±1,5 % (об.) (0–15 % (об.)) | ±10 % (15–60 % (об.)) |
| или 5) | по расчету | не нормированы |
| Углеводороды по метану (СН4) | оптический датчик | 0–5 % (об.) | ±0,05 % (об.) (0–0,5 % (об.)) | ±10 % (0,5–5 % (об.)) |
| Углеводороды по пропану (С3Н8) | оптический датчик | 0–1,0 % (об.) | ±0,02 % (об.) (0–0,2 % (об.)) | ±10 % (0,2–1,0 % (об.)) |
| Углеводороды по гексану (С6Н14) | оптический датчик | 0–0,5 % (об.) | ±0,01 % (об.) (0–0,1 % (об.)) | ±10 % (0,1–0,5 % (об.)) |
| Температура газового потока | термопреобразова-тель типа «К» | -20 °С…+800 °С | ±3 °С (-20 °С…+300 °С) | ±1 % (300 °С…800 °С) |
| или 6) |  | -20 °С…+1100 °С | ±3 °С (-20 °С…+300 °С) | ±1 % (300 °С…1100 °С) |
| Избыточное давление (разрежение) газового потока. Дифференциальное давление | дифференциальный полупроводниковый датчик | ±(0–50) гПа | ±0,25 гПа | — |
| Скорость газового потока | напорная трубка типа Пито | 4–50 м/с | ±(1,0+0,05V), где V – измеренное значение, м/с | — |
| Коэффициент избытка воздуха (альфа) | по расчету | 1,00–9,99 | не нормированы |  |
| Коэффициент потерь тепла | по расчету | 0–99,9 % | не нормированы |  |
| КПД сгорания топлива | по расчету | 0–99,9 % | не нормированы |  |
| Примечания: 1) – Метрологические характеристики, указанные для каналов измерений СО, NO, SO2 и NOх действительны в зависимости от того, какой датчик («низких» или «высоких» концентраций) по каналам СО, NO и SO2 используется в текущий момент измерений. 2) – Диапазон измерений зависит от исполнения газоанализатора и определяется заказчиком на этапе оформления заказа в соответствии с перечнем стандартных исполнений. 3) – Для указанного диапазона измерений возможна установка датчика СО с компенсацией по Н2, что особо оговаривается заказчиком на этапе оформления заказа. 4) – Метрологические характеристики, указанные для канала NOХ, действительны только при наличии в газоанализаторе каналов измерения NO и NO2. В случае, если в приборе установлен только датчик NO, либо датчик NO2 неисправен, характеристики по каналу NOХ не нормируются, так как определение суммы оксидов азота проводится в данном случае расчетным методом. 5) – Метрологические характеристики, указанные для канала СО2, действительны только при наличии в газоанализаторе датчика СО2. В случае, если в приборе отсутствует датчик СО2, характеристики по каналу диоксида углерода не нормируются, так как определение диоксида углерода проводится в данном случае расчетным методом. 6) – Диапазон измерений по каналу температуры газового потока зависит от исполнения пробоотборного зонда и определяется заказчиком на этапе оформления заказа. |