31 32 80

ИСТИРАТЕЛЬ ВИБРАЦИОННЫЙ

ИВЧ-3

Руководство по эксплуатации

130ДР-В.00.000 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | 3 |
| 2 | Основные технические характеристики | 3 |
| 3 | Состав изделия | 4 |
| 4 | Устройство и принцип работы | 5 |
| 5 | Указание мер безопасности | 10 |
| 6 | Подготовка к работе | 11 |
| 7 | Порядок работы | 11 |
| 8 | Техническое обслуживание | 12 |
| 9 | Характерные неисправности и методы их устранения | 13 |
| 10 | Правила хранения и транспортирования | 13 |
| 11 | Утилизация | 14 |

Руководство содержит: техническую характеристику, сведения об устройстве, принцип действия и правила эксплуатации истирателя вибрационного ИВЧ-3 (в дальнейшем «истиратель»).

При обслуживании и эксплуатации истирателя также следует руководствоваться общими для промышленного оборудования приемами и средствами.

1	НАЗНАЧЕНИЕ

1.1	Истиратель предназначен для механического доистирания проб (сухих и в виде суспензий) хрупких материалов различной твердости и прочности при подготовке их к химическому и рентгеноспектральному анализам.

2	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Основные параметры и размеры истирателя приведены в таблице 1.

# Таблица 1

| Наименование параметра | Норма |
| --- | --- |
| Количество чаш, шт. | 3 |
| Крупность исходного питания, мм, не более | 4 |
| Навеска истираемой пробы в одной чаше, г, не более | 50 |
| Крупность готового продукта, мкм* | -50 |
| Амплитуда колебаний рабочего органа, мм, не более | 6 |
| Частота колебаний рабочего органа, Гц, не менее | 23,4 |
| Установленная мощность, кВт | 1,5 |
| Габаритные размеры, мм, не более: длина ширина высота | 680 620 970 |
| Масса, кг, не более | 280 |
| ____________ * Зависит от свойств материала и времени истирания. |

3	СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

3.1	Перечень основных узлов и деталей истирателя приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Позиция на рис. 1, 2 | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Вибратор | 1 | 1 |
| Платформа | 2 | 1 |
| Корпус | 3 | 1 |
| Каркас (в составе корпуса) | 3.1 | 1 |
| Крышка (в составе корпуса) | 3.2 | 1 |
| Чаша | 4 | 3 |
| Прижим | 5 | 1 |
| Амортизатор | 6 | 4 |
| Двигатель | 7 | 1 |

3.2	Список используемых в истирателе покупных изделий приведен в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Подшипник 42037А ГОСТ 8328 | 4 |
| Двигатель АИР 80М4 Y3 исп. IM3031 | 1 |

4	УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1	Устройство

4.1.1	Устройство истирателя представлено на рисунках 1 и 2.

Рабочим органом истирателя являются чаши (4), установленные в гнездах диска вибратора. Фиксация чаш осуществляется прижимом (5).

Вибратор крепится к платформе (2), установленной на четырех амортизаторах (6) в копусе (3) истирателя.

В нижней части корпуса установлен двигатель (7), соединенный с валом вибратора лепестковой муфтой (8).

Чаша (4) состоит из собственно чаши, кольца, ролика и крышки с резиновым уплотнительным кольцом.

Корпус состоит из сварного каркаса (3.1) и установленной на подпружиненых петлях (9) крышки (3.2). Боковые и передняя стороны каркаса закрыты крышками (10, 11). Передняя крышка имеет коробку для установки приборов управления. В средней части каркаса расположена плита с местом установки двигателя и бобышками для установки амортизаторов (6). Каркас опирается на установленные в гнездах резиновые ножки (12). На верхнем фланце каркаса установлены две полукрышки (13, 14).

Крышка (3.2) имеет коробчатую форму и крепится к каркасу с помощью петель (9). Наличие подпружиненных тяг (15) облегчает открывание крышки и предотвращает внезапное ее падение. Установленные на тяге гайки предназначены для ограничения открывания крышки. Предварительный натяг пружин должен обеспечивать удержание крышки при угле подъема 10-20°. Фиксация крышки осуществляется защелкой (16). В стыке между каркасом и крышкой установлено уплотнение.

В целях шумозащиты внутренние поверхности крышки и верхней зоны каркаса оклеены шумопоглощающим материалом.

Вибратор (1) представляет собой дебалансный вал, установленный на подшипниках в корпусе. Корпус состоит из собственно корпуса и диска с гнездами для установки чаш.

Прижим представляет собой винт с рукоятками, на котором установлен паук с тремя опорами. Резьбовая часть винта вкручивается в отверстие верхней крышки вибратора.

4.1.2	Электрическая часть представлена на рисунке 3 и включает: контактор с реле тепловой защиты (20), кнопки управления (21), реле времени (22) и микровыключатель (23). Микровыключатель установлен на полукрышке (13) и предназначен для прекращения работы истирателя при открытой крышке. Контактор и реле тепловой защиты установлены на кронштейне в нижней части корпуса. Подводка электропитания осуществляется через стационарную вилку (17) установленную на задней стенке корпуса.

В платформе  и плите каркаса имеются специальные отверстия для установки транспортных шпилек и стоек (18, 19).

4.2	Принцип работы

4.2.1	Материал загружается в чаши. Чаши устанавливаются в гнезда вибратора и зажимаются прижимом.

4.2.2	При работе вибратор совершает круговые колебательные движения в горизонтальной плоскости. Имеющиеся в чашах размольные тела (кольца и ролики) под воздействием центробежных сил, ускоряются и измельчают пробу ударом и трением.

4.3	Регулирование

Степень измельчения зависит от свойств измельчаемых материалов и времени измельчения, устанавливаемого с помощью реле времени.

1,1 – Вал дебалансный; 1,2 – Диск; 1,3 – Корпус; 1,4 – Полумуфта;               1,5 – Лепесток; 1,6 – Крышка; 1,7 – Подшипник 42307А.

Рисунок 2 – Устройство вибратора истирателя ИВЧ-3.

###### 5	УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1	Конструкция истирателя отвечает требованиям безопасности           ГОСТ 12.2.003.

Истиратель соответствует «Общим правилам безопасности для предприятий и организаций металлургической промышленности», утвержденным Госгортехнадзором РФ.

Предусмотрено ограждение вращающихся частей.

5.2	Электродвигатель истирателя имеет защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.019 и ГОСТ 12.1.030.

5.3	Электрооборудование истирателя выполнено в закрытом исполнении, имеет класс защиты 01 по ГОСТ 12.2.007.0 и соответствует «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ).

5.4	Схема управления истирателем обеспечивает защиту электродвигателя от перегрузок и коротких замыканий.

5.5	Основные характеристики по шуму и вибрации.

5.5.1	Корректированный уровень звуковой мощности при работе истирателя не превышает 89 дБА.

5.5.2	Параметром вибрации для истирателя в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.012 являются динамические нагрузки, передаваемые истирателем на пол, составляют не более 10% от веса истирателя.

5.6	Обеспечение пожарной безопасности соответствует ГОСТ 12.1.004.

5.7	К работе по обслуживанию истирателя допускаются лица, обученные безопасным приемам труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности с учетом требований 130ДР-В.00.000РЭ и ГОСТ 12.3.002.

5.8	ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- включать без заземления рамы, корпуса электродвигателя;

- производить ремонт, наладку и осмотр, включенного в сеть электрооборудования;

- включать истиратель при открытых или снятых боковых крышках.

6	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1	Монтаж

6.1.1	После поступления истирателя необходимо проверить внешним осмотром его сохранность и комплектность;

6.1.2	Истиратель должен устанавливаться на ровное основание. Истиратель не требует крепления к полу;

6.1.3	Заземлить корпус истирателя. Произвести подключение электропитания. При подводке электроэнергии обеспечить направление вращения двигателя против часовой стрелки, если смотреть сверху;

6.1.4	Снять транспортные шпильки и стойки.

6.2	Подготовка к работе

6.2.1	Перед пуском истирателя необходимо проверить: затяжку болтовых соединений, состояние узлов и деталей, отсутствие посторонних предметов в рабочей зоне, наличие смазки в подшипниковых узлах;

7	ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1	Установить в чаши размольные элементы. Загрузить в чаши материал и закрыть их крышками.

Установить и закрепить чаши с загруженными в них пробами.

Примечание – допускается работа только с тремя чашами, при необходимости использовать меньшее число чаш, неиспользуемые чаши установить без размольных элементов.

7.2	Закрыть крышку и убедится в ее надежной фиксации.

7.3	Установить необходимое время измельчения и запустить истиратель.

7.4	После остановки истирателя извлечь чаш, разгрузить их и подготовить к измельчению новой пробы.

8	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1	В процессе эксплуатации необходимо следить за износом размольных тел.

8.2	Обслуживающий персонал должен периодически, не реже одного раза в месяц, производить осмотр истирателя с целью определения его работоспособности, проверять состояние болтовых соединений, нагрев подшипников, отсутствие течи смазки. Смазку истирателя производить согласно таблице 4.

Таблица 4

| Наименование смазываемых деталей | Наименование смазочных материалов | Количество точек смазки | Способ нанесения смазочных материалов | Периодичность проведения смазки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подшипники электродвигателя | Согласно паспорту на электродвигатель | 2 | Набивка | Согласно паспорту на электродвигатель |
| Подшипники вала | ЦИАТИМ 221 ГОСТ 9433 | 2 | Набивка | Один раз в 3 месяца |
| Резьба винтов | ЦИАТИМ 221 ГОСТ 9433 | 2 | Наружная смазка | Один раз в 3 месяца |

9	ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

9.1	Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей указан в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование неисправностей, внешнее проявление | Вероятные причины | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Увеличение шума, чрезмерный нагрев вибратора | Отсутствие смазки | Заполнить смазкой полости подшипников |
|  | Выход из строя подшипников | Заменить вышедшие из строя подшипники |
| Запуск истирателя сопровождается усиленной вибрацией | Обрыв одного из лепестков муфты | Заменить вышедший из строя лепесток |
|  | изменение жесткости амортизаторов, связанное с их старением | Заменить амортизаторы |

10	ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

10.1	Истиратель должен храниться в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды – 3 по ГОСТ 15150.

10.2	Истиратель может транспортироваться в упакованном виде любым видом транспорта в соответствии с нормами и правилами, принятыми для данного вида транспорта.

11	УТИЛИЗАЦИЯ

11.1	Утилизация изделия производится методом его полной разборки и сдачи составных частей на металлолом.

11.2	В составе изделия содержится цветной металл: медь, алюминий. Цветной металл отделяется разборкой.

11.3	Составных частей, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы, изделие не содержит.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ ОТРАЖАЕТ НЕЗНАЧИ-ТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗДЕЛИИ, ВНЕ-СЕННЫХ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ К ВЫПУСКУ В СВЕТ ДАННОГО РУКОВОДСТВА, А ТАКЖЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПО КОМПЛЕКТУЮЩИМ ИЗДЕЛИЯМ И ДОКУМЕНТАЦИИ, ПОСТУ-ПАЮЩЕЙ С НИМИ.

# Text boxes

Рисунок 3 – Схема электрическая принципиальная.

1 – Вибратор; 2 – Платформа; 3 – Корпус (3.1 – Каркас, 3.2 – Крышка); 4 – Чаша; 5 – Прижим; 6 – Амортизатор;        7 – Двигатель; 8 – Муфта; 9 – Петля; 10, 11 – Крышки; 12 – Ножка; 13, 14 – Полукрышки; 15 Тяга; 16 – Защелка;     17 – Вилка; 18, 19 – Транспортные элементы; 20...22 – Элементы электросистемы.

Рисунок 1 – Устройство истирателя вибрационного чашевого ИВЧ-3.